**\_\_动力检测治疗仪\_\_基本需求概况**

**技术性要求：**

\*1.可行肛肠测压了解便秘类型；

\*2.可行食管测压；

\*3.可行胃肠电图检测；

\*4.可行胃肠动力治疗及生物反馈治疗；

5.测压范围：-100mmHg～400mmHg（可以范围稍扩大）；

6.生物反馈训练须采用方便易懂的方式进行腹压和肛门括约肌协调训练、独立的腹压训练和括约肌松弛训练，训练方式根据患者情况进行选择；并对训练效果实时显示；

7.肛肠测压需满足同时2人以上检测，胃肠动力治疗及生物反馈治疗

需满足同时治疗病人数 3人以上；

\*8.可满足便携式携带，方便患者带回家治疗；

9.可自动出具检测分析报告，方便临床医生解读。

以上带\*条款要求必须符合，非\*内容吻合性越高，指导意义越大。

注：后期验收时所提供医疗器械的生产日期国产须在半年以内，进口设备须在一年以内。